## 1. část
Příloha č. 1 - Technické požadavky na zařízení_1. část
Požadavky kupujícího |  | Nabídka prodávajícího
Veřejná zakázka s názvem "Nákup infračervených spektometrů pro CS ČR" |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného Zařízení).
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
FT-IR spektrometr (včetně obslužné techniky) | Spektrometr s interferometrem Michelsonova typu | Vyplňte ANO/NE
| Zlacená reflektivní optika. Optické prvky v provedení KBr. | Vyplňte ANO/NE
| Spektrální rozsah minimálně 7.500 až 350 cm-1. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Standardní spektrální rozlišení 0,4 cm-1 (nebo lepší) v celém rozsahu měřící oblasti spektra. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Poměr signálu k šumu minimálně 45000 : 1 peak-to-peak pro jednominutové měření s rozlišením 4 cm-1 v rozsahu 2200 – 2000 cm-1, s možností toto ověřit na již instalovaných přístrojích. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Vlnočtová přesnost lepší než 0,01 cm-1 při 2000 cm-1. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Ordinátová přesnost lepší než 0,1 %T. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Minimální rychlost měření 25 infračervených spekter za sekundu při rozlišení 16 cm-1. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Detektor DLaTGS, s integrovaným A/D převodníkem a lineární charakteristikou pro střední infračervenou oblast | Vyplňte ANO/NE
| Dělič paprsků KBr. Automatické seřizování spektrometru před měřením. Průběžná automatická kontrola správné funkčnosti jendotlivých komponent spektrometru (zdroje, laseru, detektoru, interferometru) v souladu s výrobní specifikací. Možnost vzdálené diagnostiky přístroje. | Vyplňte ANO/NE
| Vzduchem chlazený zdroj infračerveného záření. | Vyplňte ANO/NE
| Uzavřená a vysušovaná optika s vizuální indikací stavu vlhkosti, uživatelsky vyměnitelná regenerovatelná vysoušedla. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost profukování prostoru optiky přístroje inertním plynem pro kompletní odstranění vlivu vzdušné vlhkosti a CO2 na měřená spektra. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost vyvedení externího paprsku pro připojení dalších měřících modulů (FTIR mikroskop, pokročilé FTIR techniky, další plnohodnotný vzorkový prostor včetně samostatného detektoru apod.). | Vyplňte ANO/NE
| Interferometr s permanentní justací bez použití kompenzačních technik (pozn. zadavatele: nabízené zařízení nemusí disponovat touto vlastností; pokud však bude touto vlastností disponovat, zadavatel tuto skutečnost zohlední - bonifikuje v rámci hodnocení nabídky dle pravidel uvedených v čl. VIII ZD) | Vyplňte ANO/NE
| Počítačem řízená kontrola průměru svazku pomocí apertury s min. 10 pozicemi a průměrem 0,25 – 6 mm (pozn. zadavatele: nabízené zařízení nemusí disponovat touto vlastností; pokud však bude touto vlastností disponovat, zadavatel tuto skutečnost zohlední - bonifikuje v rámci hodnocení nabídky dle pravidel uvedených v čl. VIII ZD) | Vyplňte ANO/NE
| Spektrometr umožní kompletní ovládání a vyhodnocení dle požadovaných parametrů jedním ovládacím softwarem včetně řízení a nastavení autosampleru (pozn. zadavatele: nabízené zařízení nemusí disponovat touto vlastností; pokud však bude touto vlastností disponovat, zadavatel tuto skutečnost zohlední - bonifikuje v rámci hodnocení nabídky dle pravidel uvedených v čl. VIII ZD) | Vyplňte ANO/NE
Příslušenství pro měření různých typů vzorků – sample moduly (jednotlivé moduly po vložení do měřícího prostoru jsou automaticky rozpoznány a nabídnut experimentální soubor s předdefinovanými parametry měření) | Standardní nástavec pro transmisní měření umožňující klasické měřící techniky (KBr tableta, AgCl okénka, magnetický držák transparentních materiálů). | Vyplňte ANO/NE
| Jsou požadovány dvě kapalinové průtočné transmisní kyvety s ZnSe okénky, se speciální úpravou pro minimalizaci zpětné reflexe (nutno doložit), kompaktní nerozebíratelná kyveta s optickou dráhou cca 0,1 mm (deklarovanou s přesností na setiny milimetru), měřící rozsah min. 550 až 4000 cm-1. Vhodné pro stanovení FAME v minerálních olejích, jež v rozsahu koncentrace FAME 0,1 až 10 % obj. splňuje minimálně tyto parametry: normy ČSN EN 14078 | Vyplňte ANO/NE
| Víceodrazový ATR nástavec (min. 6 odrazů) se ZnSe krystalem pro analýzu kapalných vzorků. Požadována je neprůtočná vaničková konstrukce ATR nástavce s horním krytem vzorkového prostoru. Vhodný pro stanovení FAME v minerálních olejích splňující podmínky normy ČSN EN 14078. | Vyplňte ANO/NE
| Jednoodrazový ATR nástavec s diamantovým krystalem pro měření pevných látek, kapalin a gelů. Spektrální rozsah měření min. 7500 až 400 cm-1. Součástí nástavce je přítlačka pro nastavení optimálního přítlaku na vzorek. | Vyplňte ANO/NE
| Mechanické upevnění jednoodrazového diamantového ATR krystalu bez použití jakýchkoliv lepiv (pozn. zadavatele: nabízené zařízení nemusí disponovat touto vlastností; pokud však bude touto vlastností disponovat, zadavatel tuto skutečnost zohlední - bonifikuje v rámci hodnocení nabídky dle pravidel uvedených v čl. VIII ZD) | Vyplňte ANO/NE
Autosampler včetně pumpy, injektoru a spojovacího materiálu pro automatický provoz s průtočnou kyvetou, plně programovatelný jako krok měřící metody | Autosampler pracující v širokém rozsahu viskozit, vhodný pro dávkování minerálních olejů v rozsahu viskozit od motorových benzinů po mazací oleje | Vyplňte ANO/NE
| Kapacita autosampleru alespoň 60 pozic s objemem jedné vialky alespoň 50 ml. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Nastavitelný rozsah průtoků: 0,25 – 25 ml/min. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost uzavření vialek vyměnitelným septem pro práci s těkavými vzorky. Požaduje se, aby při vlastním měřením jednotlivých vzorků byly jednotlivé vzorkovnice uzavřeny septem, tedy dojde k propichování septa při každém nasávání analyzovaného vzorku. | Vyplňte ANO/NE
| Součástí autosampleru musí být minimálně 1000 ks septovaných vialek o minimální objemu 50 ml (eliminace odparu těkavých složek vzorku nebo vzorků např. benzinu) | Vyplňte ANO/NE
| Programovatelná oplachovací stanice jehly s aktivním oplachem jehly i z vnější strany pro minimalizaci křížové kontaminace (otření jehly o septum, individuální nastavení proplachu mezi vzorky pro každý vzorek). | Vyplňte ANO/NE
| Komplexní proplach systému promývací kapalinou před zahájením měření, komplexní proplach systému promývací kapalinou po skončení měření. | Vyplňte ANO/NE
Pracovní stanice PC – hardware a software | PC pro společné ovládání spektrometru, autosampleru a pro vyhodnocování a archivaci dat: sestava min. pětijádrový procesor s integrovaným paměťovým řadičem a grafickou kartou, min. 4 GB RAM, min. 1 TB pevný disk, DVD RW mechanika, klávesnice, optická myš, propojovací kabely, LCD monitor min. 24 palců, OS MS Windows 10 CZ Professional, druhá nezávislá LAN komunikační karta rychlost 10/100 MB nebo vyšší pro připojení PC do interní sítě v případě že komunikace PC – spektrometr využívá vlastní LAN komunikaci, USB komunikace min. 2,0, min. 2 porty, LPT port pro HW klíč sentinel (nutný pro provoz knihoven SADTLER fy Biorad). Aktivní účast dodavatele při vývoji kvalitativních a kvantitativních metod. | Vyplňte ANO/NE
Spektroskopický a obslužný software: | Garance funkčnosti SW v požadovaném pracovním prostředí včetně nutných upgradů SW spojených s vývojem OS. | Vyplňte ANO/NE
| Řídící SW autosampleru je plně integrován do spektrometrického SW, nebo je jeho samostatným plně kompatibilním modulem. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost nastavení běžných parametrů měření uložitelných jako samostatné měřící metody, ovládání systému pomocí strukturovaného menu, grafických ikon, horkých kláves a myši. | Vyplňte ANO/NE
| Zabudovaný diagnostický software pro kontrolu zdroje záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru. | Vyplňte ANO/NE
| Správa a automatické provádění OQ a PQ testů: nastavení termínů preventivní údržby (EM procedury). | Vyplňte ANO/NE
| Automatické rozpoznávání připojeného zařízení (modulů) a příslušenství. | Vyplňte ANO/NE
| Spektrální matematika (odčítání spekter, normalizace spekter, vyhlazení, derivace apod.). | Vyplňte ANO/NE
| Interpretační program charakteristických pásů infračervených spekter vzorku. | Vyplňte ANO/NE
| Součástí SW je nabídka základních knihoven pro identifikaci spekter. Minimální počet spekter různých látek musí být 10000 v jedné nebo ve více knihovnách. | Vyplňte ANO/NE
| Podpora práce se spektry měřenými na přístrojích Perkin Elmer, případně dalšími formáty spekter. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost převodu standardního formátu spektra; minimálně formáty JCAMP DX (*.DX), (*.JDX) a Galactic (*.SPC). | Vyplňte ANO/NE
| Možnost použití stávajících knihoven SADTLER (.idx) | Vyplňte ANO/NE
| Možnost provedení jednoscanového zobrazení (tzv. on-line spektrum) před zahájením experimentu. | Vyplňte ANO/NE
| Pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra. | Vyplňte ANO/NE
| Matematická funkce pro verifikaci resp. komparaci naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům dříve pořízených standardů s uvedením výsledku shody spektra (tvorba vlastních knihoven). | Vyplňte ANO/NE
| Možnost identifikace jak čisté látky, tak i vícesložkové směsi v jednom kroku (multikomponentní analýza) – minimálně čtyři složky. | Vyplňte ANO/NE
| Program pro správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z dat – změnitelná a vratná úprava spekter. Využívání identických souborů (knihoven spekter) pro všechny nabízené spektroskopické programy. | Vyplňte ANO/NE
| Softwarově nastavitelná hodnota rozlišení při snímání spekter. | Vyplňte ANO/NE
| Program pro kvantitativní analýzu (Lambert-Beer). | Vyplňte ANO/NE
| Chemometrický modul umožňující tvorbu multivariačních chemometrických algoritmů, tj. metod na stanovení fyzikálních a chemických parametrů u matričně podobných vzorků. | Vyplňte ANO/NE
| Součástí software je i kompletní manuál v českém nebo anglickém jazyce. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost programovatelných maker. | Vyplňte ANO/NE
| Tisk výsledků analýzy, uživatelsky editovatelný záznam o měření. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost exportu veškerých dat každého vzorku ve formátu použitelném pro import do LIMS (např. *.xlsx, *.xml; *.dat; *.txt). | Vyplňte ANO/NE
| Programové vybavení musí být zcela programově otevřené, tzn. uživatel bude sám schopen modifikovat jak analytické automatizované postupy, tak kvantitativní resp. kvalitativní modely (včetně chemometrických). | Vyplňte ANO/NE

## 2. část
Příloha č. 1 ZD - Technické požadavky na zařízení_2. část
Požadavky kupujícího |  | Nabídka prodávajícího
Veřejná zakázka s názvem "Nákup infračervených spektometrů pro CS ČR" |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného Zařízení).
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
Samostatně stojící FT-IR mikroskop | Samostatně pracující FT-IR mikroskop s vlastním interferometrem Michelsonova typu. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost měření v různých režimech (transmise, reflexe, ATR). | Vyplňte ANO/NE
| Germaniový ATR krystal s automatickou kontrolou přítlaku krystalu. | Vyplňte ANO/NE
| Diodový nebo NeHe referenční laser. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní údaj
| Pozlacená reflektivní optika mikroskopu. | Vyplňte ANO/NE
| Vzduchem chlazený keramický zdroj infračerveného záření. | Vyplňte ANO/NE
| Měření ve střední infračervené oblasti, spektrální rozsah minimálně 7500 až 450 cm-1. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Standardní spektrální rozlišení 2 cm-1 nebo lepší. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Kapalným dusíkem chlazený detektor MCT, s lineární charakteristikou pro střední infračervenou oblast minimální doba výdrže 8 hodin. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Dělič paprsků KBr nebo Ge/KBr. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní údaj
| Justace interferometru / seřízení spektrometru pro maximální energetickou propustnost IČ záření bez nutnosti zásahu operátora nebo servisu. | Vyplňte ANO/NE
| Průběžná automatická kontrola správné funkčnosti jednotlivých komponent spektrometru (zdroje, laseru, detektoru, interferometru) v souladu s výrobní specifikací. | Vyplňte ANO/NE
| Rozsah posunu stolku v rámci osy x/y minimálně 7 cm x 5 cm. V Z ose se požaduje prostor pro manipulaci se vzorkem minimálně 3,5 cm. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Motorizovaný stolek v ose x a y s možností ovládání hardwarovým a softwarovým joystickem. | Vyplňte ANO/NE
| Automatická fokusace (ostření) na vzorku při transmisním a reflexním měření. | Vyplňte ANO/NE
| Automatické přepínání IČ/VIS paprsků (módů) pro měření a pro pozorování vzorku ve VIS nebo možnost kontinuálního pozorování vzorku (měřené oblasti) i při měření IČ spekter. | Vyplňte ANO/NE
| Uzavřená a vysušovaná optika s vizuální indikací stavu vlhkosti, uživatelsky vyměnitelná regenerovatelná vysoušedla. | Vyplňte ANO/NE
| Automatizované mapování vzorku měřením v transmisi, reflexi a ATR. | Vyplňte ANO/NE
| Zabudovaná rychlá videokamera pro pozorování vzorku ve VIS. | Vyplňte ANO/NE
| Plně motorizovaná počítačem řízená apertura pro IČ záření s možností nastavení minimální apertury 5 mm x 5 mm. | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
| Úplný obraz zorného pole vzorku i při použití plně motorizované počítačem řízené apertury pro IČ záření. | Vyplňte ANO/NE
| Plně automatizovaný vizuální polarizátor a analyzátor pro lepší výběr analyzovaného vzorku. | Vyplňte ANO/NE
| Samostatně ovládaný osvit pro odraz, průchod a aperturu. | Vyplňte ANO/NE
| Minimální požadavky na zrcadlový objektiv mikroskopu se zvětšením 8x, N. A. minimálně 0,6. | Vyplňte ANO/NE
| Minimální požadavky na zrcadlový kondensor mikroskopu se zvětšením 8x, N. A. minimálně 0,6. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost měřění vyšších vzorku v transmisi, reflexi a ATR | Vyplňte ANO/NE | Zde vyplňte konkrétní hodnotu
Příslušenství pro měření různých typů vzorků | BaF2 okénka o průměru 13 mm. | Vyplňte ANO/NE
| Sada pro přípravu a měření vzorků (držák vzorků pro transmisní měření s integrovanými otvory pro měření pozadí, podložní sklíčka se zlatým a hliníkovým povrchem pro reflexní měření, nástroje pro manipulaci s mikrovzorky, řezné čepele, kolečka a nože pro přípravu tenkých vrstev). | Vyplňte ANO/NE
| Standardy pro kontrolu mikroskopu na průchod, reflexi i ATR | Vyplňte ANO/NE
| Držák mikro vzorků s možností nastavení uchycení a vedení řezu v předem definovaných úhlech - 90°, 30° a 15° | Vyplňte ANO/NE
| Možnost plně automatizovaného měření a přepínání mezi transmisí, reflexí a ATR bez nutnosti manuálního zásahu operátora. (pozn. zadavatele: nabízené zařízení nemusí disponovat touto vlastností; pokud však bude touto vlastností disponovat, zadavatel tuto skutečnost zohlední - bonifikuje v rámci hodnocení nabídky dle pravidel uvedených v čl. VIII ZD) | Vyplňte ANO/NE
Pracovní stanice PC – hardware a software | identické 2 ks PC – jeden jako vyhodnocovací stanice a druhý jako pracovní stanice s následující konfigurací: min. pětijádrový procesor, HDD min. 1 TB, RAM min. 8 GB pro OS 64-bit, grafická karta vhodná pro Dual Screen Operation, DVD-RW drive, RJ-45 Network konektor, klávesnice, optická myš, kabely, 2x LCD monitor min. 23 palců, (zvuková karta), MS Windows 10, Druhá síťová karta RJ-45 10/100 MB v případě, že spojení se spektrometrem je realizováno pomocí IP protokolu. Aktivní účast firmy při vývoji kvalitativních a kvantitativních metod. | Vyplňte ANO/NE
4. Spektroskopický a obslužný software | Garance funkčnosti SW v požadovaném pracovním prostředí včetně nutných upgradů SW spojených s vývojem OS. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost nastavení běžných parametrů měření uložitelných jako samostatné měřící metody, ovládání systému pomocí strukturovaného menu, grafických ikon a myši. | Vyplňte ANO/NE
| Zabudovaný diagnostický software pro kontrolu zdroje záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru. | Vyplňte ANO/NE
| Správa a automatické provádění OQ a PQ testů: nastavení termínů preventivní údržby (EM procedury). | Vyplňte ANO/NE
| Spektrální matematika (odčítání spekter, normalizace spekter, vyhlazení, derivace apod.). | Vyplňte ANO/NE
| Interpretační program charakteristických pásů infračervených spekter vzorku. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost připojení stávajících knihoven (Sadtler, Perkin Elmer, Nicolet) nebo jejich úplné nahrazení (databáze forenzních látek, průmyslových látek, anorganických látek, polymerů a jejich aditiv, léčiv a textilních materiálů) | Vyplňte ANO/NE
| Podpora práce se spektry měřenými na přístrojích Perkin Elmer, Nicolet, Bruker Optic případně dalšími formáty spekter. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost převodu standardního formátu spektra; minimálně formáty JCAMP DX (*.DX), (*.JDX) a Galactic (*.SPC). | Vyplňte ANO/NE
| Možnost provedení jednoscanového zobrazení (tzv. on-line spektrum) před zahájením experimentu. | Vyplňte ANO/NE
| Pokročilá ATR korekce – korekce y-ové, tak i x-ové osy ATR spektra. | Vyplňte ANO/NE
| Matematická funkce pro verifikaci resp. komparaci naměřeného spektra vůči jednomu či více spektrům dříve pořízených standardů s uvedením výsledku shody spektra (tvorba vlastních knihoven). | Vyplňte ANO/NE
| Možnost identifikace jak čisté látky, tak i vícesložkové směsi v jednom kroku bez zásahu obsluhy (multikomponentní analýza) – minimálně čtyři složky. | Vyplňte ANO/NE
| Softwarově nastavitelná hodnota rozlišení při snímání spekter. | Vyplňte ANO/NE
| Chemometrický modul umožňující tvorbu multivariačních chemometrických algoritmů, tj. metod na stanovení fyzikálních a chemických parametrů u matričně podobných vzorků. | Vyplňte ANO/NE
| Součástí softwaru je i kompletní manuál v českém a anglickém jazyce. | Vyplňte ANO/NE
| Uživatelsky editovatelný záznam o měření (report). | Vyplňte ANO/NE
| Programové vybavení musí být zcela programově otevřené, tzn. uživatel bude sám schopen modifikovat jak analytické automatizované postupy, tak kvantitativní resp. kvalitativní modely (včetně chemometrických). | Vyplňte ANO/NE
| 2 licence vyhodnocovacího spektroskopického programu včetně všech rozšiřujících modulů a programů požadovaných na SW. | Vyplňte ANO/NE
| Možnost snímat a ukládat obraz s vyznačenými body měření. | Vyplňte ANO/NE
| Digitální průvodce pro vyhodnocování infračervených spekter a map jednotlivých částic, jejich směsí, vrstevnatých materiálů, inkluzí a nečistot | Vyplňte ANO/NE
| Automatické mapování (2D a 3D zobrazeni) jednotlivých bodů, po přímce a na ploše (osa x, y). | Vyplňte ANO/NE