Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Dodání kapalinového chromatografu HPLC včetně autosampleru a DAD detektoru “

Čl. I.

### Identifikace zadavatele

- Generální ředitelství cel

## se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4,

## IČ 71214011

Čl. II.

Předložení nabídky

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více uchazečů nebo zájemců společně (§ 69 zákona).

- Uchazeč předloží nabídku v písemné formě.

- Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) a krycí list nabídky uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jak krycí list, tak smlouva budou podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.

- Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.

- Nabídky se podávají písemně, v jedné uzavřené obálce. Obálka je opatřena na přelepu razítkem, příp. podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Na přední straně musí být obálka označena čitelně nadpisem: „Veřejná zakázka – Dodání kapalinového chromatografu HPLC – referát 010 Veřejných zakázek“.  Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

- Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese zadavatele: Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 – PRAHA 4, nejpozději do 12:00 hod. dne 16.8.2012

Čl. III.

### Požadavek na zpracování nabídky

- V nabídce budou uvedeny ceny kapalinového chromatografu včetně autosampleru, DAD detektoru, obslužného SW a vyhodnocovacího systému platné pro místo dodání, včetně ceny instalace a základního zaškolení obsluhy. Ceny uveďte v korunách bez DPH a včetně DPH.

- Nabídková cena je cenou konečnou, platnou po celou dobu trvání smlouvy a musí být nezávislá na kurzu české koruny.

- Nabídka včetně dalších dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem musí být předložena v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

# Čl. IV.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky - technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodání kapalinového chromatografu včetně autosampleru, DAD detektoru a obslužného SW a vyhodnocovacího systému.

Technické požadavky a další podmínky:

Všechny parametry musí být prokázány po instalaci přístroje.

| Minimální technické parametry kapalinový chromatograf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část systému | Požadavek zadavatele | Vyjádření firmy (splňuje/nesplňuje) |
| Gradientové čerpadlo | - vysokotlaké binární směšování - průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích - nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze - tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min - vakuový 2kanálový degaser - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Autosampler | - flow-through design nástřikového systému - objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky - programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. - min. 100 pozic pro 2ml vialky - tlaková odolnost minimálně 60 MPa - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Kolonový termostat | - teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do 80°C - teplotní stabilita + 0.15°C - dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná - kapacita tři 30cm kolony - senzor úniku mobilní fáze |  |
| Detektor diodového pole | - diodové pole s min. 512 diodami - vlnová délka nastavitelná v rozsahu 200-600 nm - šum <+ 10x10-6 AU/cm - drift < 1x10-3 AU - sběr dat při min. 5 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování - online sběr spekter - tvorba vlastní knihovny spekter - rychlost sběru dat min. 80 Hz - cela s optickou dráhou min. 10 mm a o objemu max. 13 l - senzor úniku mobilní fáze |  |
| AD převodník | - převodník analogového signálu na digitální - pro možnost sběru dat z externích detektorů do ovládacího a vyhodnocovacího SW |  |
| Vyhodnocovací software | - pracuje v prostředí Windows Xp, Vista - kontrola a nastavení parametrů HPLC systému - sběr dat a jejich vyhodnocení - protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů - možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) - diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |
| Řídící jednotka | - PC (min. P4/3.0 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, LAN, DVD) - 22“ LCD monitor - tiskárna LasetJet |  |

- Servisní zázemí v ČR, po dobu záruky servisní zásah do 48 hod (pracovní dny)

- Záruční doba min. 24 měsíců

- Dostupnost náhradních dílů min. 10 let

- Dodavatel musí doložit autorizaci výrobcem (vč. provádění servisu)

## Čl. V.

### Doba a místo dodání, platební podmínky

- Místem dodání předmětu veřejné zakázky je Generální ředitelství cel, odd. 020 CTL, detašované pracoviště Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové.

- Další dodací podmínky jsou zadavatelem vymezeny v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

- Zadavatel uhradí kupní cenu po převzetí předmětu veřejné zakázky, a to na základě faktury splňující všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 12 a 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Splatnost faktury splňující všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 12 a 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění je 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

- Platba bude provedena v českých korunách.

- Případné další platební podmínky obsahuje návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Čl. VI.

Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů

(1) V nabídce uchazeč doloží prostou kopii dokladů prokazujících splnění:

  - základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (§ 57 odst. 2 zákona za podmínek podle § 52 odst. 1 zákona);

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62 odst. 2 zákona.

  - profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) s b) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence a oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci).

- Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (§ 51 odst. 7 zákona).

- Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§ 62 odst. 3 zákona).

Čl. VII.

Kritérium hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky.

- Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:

a) Celková nabídková cena - 60 %

b) Vybrané technické parametry (Čl. IV) - 40 %:

| Hodnocený parametr | Způsob hodnocení | Váha parametru |
| --- | --- | --- |
| Tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min | Nejvyšší počet bodů získá nejvyšší hodnota parametru ml/min | 2 % |
| Přesnost nástřiku < 0.25 % RSD při 5 l | Nejvyšší počet bodů získá nejnižší hodnota parametru | 2 % |
| Počet diod v detektoru diodového pole min. 512 | Nejvyšší počet bodů získá nejvyšší hodnota parametru | 3 % |
| Šum detektoru diodového pole šum <+ 10x10-6 AU/cm | Nejvyšší počet bodů získá nejnižší hodnota parametru | 20 % |
| Objem analytické cely detektoru diodového pole max 13 l | Nejvyšší počet bodů získá nejnižší hodnota parametru | 13 % |
| Celková váha technických parametrů |  | 40 % |

- Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle dílčích kritérií pomocí bodovací

metody následujícím postupem:

a) Dílčí hodnotící kritérium celková nabídková cena (stanovená váha 60 % = 0,6).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídková cena

100 x ---------------------------------------- x 0,6

hodnocená nabídková cena

b) Dílčí hodnotící kriterium vybrané technické parametry:

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje následujícím způsobem:

Dílčí hodnotící kritérium tlaková odolnost min. 60 MPa až do průtoku min. 2 ml/min (stanovená váha 2 % = 0,02).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

konkrétní nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,02

nejvyšší nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium přesnost nástřiku < 0.25 % RSD při 5 l (stanovená váha 2 % = 0,02).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,02

konkrétní nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium počet diod v detektoru diodového pole min. 512 (stanovená váha 3 % = 0,03).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

konkrétní nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,03

nejvyšší nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium šum detektoru diodového pole šum <+ 10x10-6 AU/cm (stanovená váha 20 % = 0,2).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,2

konkrétní nabídnutá hodnota

Dílčí hodnotící kritérium objem analytické cely detektoru diodového pole max. 13 l (stanovená váha 13 % = 0,13).

Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá hodnota

100 x ---------------------------------------- x 0,13

konkrétní nabídnutá hodnota

- Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v součtu za dílčí kritéria. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Čl. VIII.

Další podmínky a práva zadavatele

- Další obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2.

- Uchazeč je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Zadávací lhůta podle § 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu                      se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3                  nebo do zrušení zadávacího řízení.

- Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce.

Čl. IX.

Dodatečné informace

- Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za podmínek § 49 odst. 1 zákona.

- Žádost musí být písemná (lze též v elektronické podobě – e-mailová adresa: podatelna@cs.mfcr.cz, s náležitostmi podle Vyhlášky č. 9/2011 Sb., v platném znění, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek).

Čl. X.

Otevírání obálek

- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v 10:00 hod. dne 17.8.2012 v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

- Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je v 9:55 hod. dne 17.8.2012 v hale                   u hlavní vrátnice budovy GŘC.

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Krycí list nabídky

„Dodání kapalinového chromatografu HPLC“

| Uchazeč |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: |  |
| Adresa a sídlo/místo podnikání uchazeče: |  |
| Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu: | 1. 2. 3. … |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefonní spojení: |  |
| FAX: |  |
| e-mailová adresa: |  |

Nabídková cena:

|  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena celkem (tj. kapalinový chromatogram vč. autosampleru, DAD detektoru, obslužného SW a vyhodnocovacího systému) |  |  |

V ……... ... ... ... ... ... dne ………………

………………………………

Podpis/y člena/ů statutárního orgánu

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci

Návrh kupní smlouvy

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Uzavřená mezi kupujícím:

Česká republika - Generální ředitelství cel,

sídlo: Budějovická 7, 140 96  Praha 4

IČ:  71214011

zastoupená: Ing. Josefem Holubem, vedoucím oddělení 020 - CTL

č. účtu: 916-1020011/0710

a

prodávajícím:

IČ:

DIČ:

Jednající/zastoupená:

č. účtu:

Obsah kupní smlouvy:

I.	Předmět smlouvy

II.	Kupní cena

III.	Platební podmínky

IV.	Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

V.	Povinnosti prodávajícího, záruka a odpovědnost za vady

VI.	Práva a povinnosti kupujícího

VII.	Odstoupení od smlouvy

VIII.	Sankční ujednání

IX.	Ostatní ujednání

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. ……………  ze dne

Příloha č. 2: Dodací list

I.	Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace ……………. a zaškolení obsluhy v souladu se specifikací uvedenou v cenové nabídce č. ………. ze dne ……….., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást (dále jen zboží).

II.	Kupní cena

Celková kupní cena zboží činí: základ daně …………… Kč, sazba DPH 20% ………… Kč, cena celkem vč. DPH …………… Kč. V této ceně je zahrnuta cena zboží a doporučených náhradních dílů a spotřebního materiálu, jeho doprava do sjednaného místa dodání, uvedení zboží do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy, veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání zboží, tj. příslušné manuály a kompletní technická dokumentace zboží. Převzetí zboží bude potvrzeno předávacím protokolem (dodacím listem). Vzor protokolu (dodacího listu) je uveden v příloze č. 2.

III.       Platební podmínky

- Prodávajícímu vzniká právo účtovat (fakturovat) kupní cenu po převzetí zboží kupujícím předávacím protokolem (tj. po dodání, instalaci, uvedení do provozu a odzkoušení funkčnosti)

- Kupní cena je splatná po převzetí zboží předávacím protokolem (tj. po instalaci, uvedení do provozu a odzkoušení funkčnosti) na základě faktury se splatností 30 dní po doručení faktury kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle § 28 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; nebude-li je faktura obsahovat, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se počítá od doručení opravené nebo doplněné faktury. Přílohou faktury musí být fotokopie předávacího protokolu (dodacího listu), podepsaného kupujícím.

- V případě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy,                    je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné lhůty splatnosti, a to v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Kupní cena je nejvyšší přípustná a není závislá na případných změnách devizového kurzu.

IV.           Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

- Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží řádným převzetím zboží kupujícím dle Čl. II. této smlouvy.

- Nebezpečí škody na zboží ve smyslu obchodního zákoníku přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

## V. 	Povinnosti prodávajícího, záruka a odpovědnost za vady

- Prodávající bude informovat kupujícího minimálně 7 pracovních dnů předem o datu dodání zboží.

- Dodací lhůta zboží, tj. lhůta k protokolárnímu předání zboží kupujícímu, je do ……. týdnů ode dne následujícího po dni, ve kterém smlouva nabyla účinnosti.

- Místem dodání zboží je Generální ředitelství cel, odd. 020 CTL, detašované pracoviště Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové.

- Součástí dodání zboží jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání zboží, tj. příslušné manuály v českém jazyce a kompletní technická dokumentace přístrojů.

- Prodávající je povinen zaškolit prostřednictvím svého odborného zaměstnance příslušné zaměstnance kupujícího. Zaškolení bude provedeno v takovém rozsahu, aby byl zajištěn řádný chod dodaného zboží.

- Záruční doba zboží činí 24 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu potvrzeného              na předávacím protokolu.

- Prodávající bude zajišťovat záruční servis zboží a garantuje dostupnost servisu a náhradních dílů po dobu 10ti let od dodání zboží. Doba odezvy servisu od nahlášení poruchy (tj. povinnost prodávajícího zahájit odstraňování závady a je-li to možné závadu odstranit) činí 2 pracovní dny.  V případě, že závada bude takového charakteru, že nebude možné zboží opravit na místě, dohodnou se pověření zástupci smluvních stran na dalším postupu opravy vedoucím k co možná nejrychlejšímu uvedení zboží opět do provozu. V tomto případě činí doba pro odstranění závady 1 měsíc. O dobu, po kterou nebude možnost zboží užívat, se prodlužuje záruční doba a to vždy o dobu od nahlášení poruchy do doby jejího odstranění. V případě nedodržení doby odezvy servisu nebo nedodržení termínu odstranění závady je kupující oprávněn požadovat výměnu zařízení nebo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s tím, že se kupující zavazuje k maximální součinnosti s prodávajícím při odstraňování případných poruch a zpřístupní zboží z předmětu smlouvy tak, aby závada mohla být efektivně odstraněna. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

VI.	Práva a povinnosti kupujícího

- Kupující je povinen převzít zboží specifikované v článku I. této smlouvy a zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

- Kupující není povinen převzít zboží, pokud prodávající neprokáže jeho funkčnost.

- Kupující je povinen poskytnout všechno potřebné vybavení laboratoří, které je nutné pro instalaci zboží. O technických nárocích na instalaci bude kupující prodávajícím informován ve lhůtě sedmi dnů před dodáním zboží.

VII.	Odstoupení od smlouvy

- Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že byla smlouva porušena podstatným způsobem ve smyslu ust. § 345 odst. 2 obchodního zákoníku tím, že:

- zboží není dodáno v provedení tak, jak je uvedeno v článku I. této smlouvy.

- prodávající překročí dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v čl. V. odst. 2 o více jak 4 týdny

- zboží bude v průběhu záruční lhůty vykazovat opakovaně (tj. alespoň ve dvou předchozích případech) závady, pro které nebude možno jej užívat

- Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, tak jak je uvedeno v čl. III. odst.2. této smlouvy, o více než dva měsíce.

- Projev vůle odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku musí být učiněn písemně. Účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně, tzn. že se tímto ruší smlouva              od počátku a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit přijatá plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.	Sankční ujednání

- V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. V. odst. 2. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.

- Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

IX.	Ostatní ujednání

- Veškeré dodatky k této kupní smlouvě a technické změny v jednotlivých položkách, které jsou předmětem smlouvy, musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Veškeré změny ve specifikaci jednotlivých položek předmětu smlouvy znamenají zahájení nové dodací lhůty, a to ke dni podpisu této změny oběma smluvními stranami.

- Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem.

- Obě strany souhlasí s tím, že jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: „Cenová nabídka č. ………. ze dne ………“

Příloha č. 2: „Předávací protokol (dodací list)“

V Praze dne:

Kupující:  ________________________       Prodávající:   __________________________