| Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Specifikace mobilní laboratoře |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vyplní uchazeč | instrukce pro vyplnění sloupce C |
| Technické požadavky |  |  |  |
| Technické požadavky na nosné vozidlo | Vozidlo maximálně do celkové hmotnosti 7,5 tuny 12t |  | Ano, uvést typ a model vozidla |
|  | Vozidlo musí splňovat emisní limit min. 5 Euro |  | ano |
|  | Vznětový motor s výkonem min. 200 kW 180 kW |  | konkrétní údaj |
|  | Levostranné řízení s posilovačem |  | ano |
|  | Převodovka automatická nebo manuální |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Elektronický stabilizační systém (ESP) |  | ano |
|  | Spotřeba PHM/100 km |  | konkrétní údaj |
|  | ABS s brzdovým asistentem |  | ano |
|  | Podvozek vozidla na vzduchovém pérování |  | ano |
|  | Kabina vozidla minimálně 2 místa |  | konkrétní údaj |
|  | Zvýšená kabina nahrazující spojler vozidla |  | ano |
|  | Palivová nádrž minimálně 180 litrů |  | konkrétní údaj |
|  | Karoserie: bílá základní |  | ano |
|  | Rozvor min. 4,5 m a výška min. 2 m |  | konkrétní údaj |
|  | Bezpečnost: airbagy alespoň 2 vpředu - řidič, spolujezdec; bezpečnostní pásy s předpínači |  | ano |
|  | Denní svícení, přední mlhové světlomety |  | ano |
|  | Přední a zadní parkovací senzory s akustickým signálem, zadní parkovací kamera |  | ano |
|  | Výstražná zvuková signalizace při zpětném chodu vozidla |  | ano |
|  | Nástavba (viz dále) konstrukčně řešena jako skříňové provedení s bočním vstupem z pravé strany posuvnými dveřmi s oknem a ze zadní strany vstup do technické části, se stropem a podlahou |  | ano |
|  | Sendvičová stěna nástavby v povrchové úpravě plast (základní bílá barva) |  | ano |
|  | Dálkově ovládané centrální zamykání |  | ano |
|  | Tónovaná okna kabiny vozidla |  | ano |
|  | Stínící pruh před nebo na čelním skle |  | ano |
|  | Přední interiérová sluneční clona bez zrcátka |  | ano |
|  | Nastavitelné a odpružené sedadlo řidiče |  | ano |
|  | Interiér v tmavé látce, zátěžové potahy na všech sedadlech |  | ano |
|  | 12 V zásuvka v palubní desce |  | ano |
|  | Úložné schránky v bočních dveřích a v palubní desce |  | ano |
|  | Klimatizace kabiny vozidla (automatická nebo manuální) |  | konkrétní údaj |
|  | GPS navigace pro nákladní vozidla s doživotní aktualizací mapových podkladů (dostačuje mapa ČR) |  | ano |
|  | Pogumovaná podlaha kabiny nebo gumové koberce |  | ano |
|  | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s rozšířeným rozsahem pozorovacího úhlu |  | ano |
|  | Sada kol s letními/zimními pneumatikami včetně jedné plnohodnotné rezervy |  | ano |
|  | Zvedák s nářadím na demontáž kola |  | ano |
|  | Kryty kol u ocelových ráfků |  | ano |
|  | Reflexní značení karoserie „CELNÍ SPRÁVA“ dle platné vyhlášky |  | ano |
|  | Zvláštní zvukové výstražné zařízení příkon min. 100 W |  | ano, konkrétní údaj |
|  | Modrá záblesková světla v přední masce 2 ks |  | ano |
|  | Přední nízko profilová LED diodová rampa se 4 ks rohovými lineárními modrými LED moduly a bočním LED pracovním osvětlením |  | ano |
|  | Zadní nízko profilová LED diodová rampa se 4 ks rohovými lineárními modrými LED moduly, s integrovanou LED naváděcí alejí sestávající se ze 6 ks modulů s regulací intenzity (vysoká - nízká) pro denní a noční použití a bočním LED pracovním osvětlením |  | ano |
|  | Vrchní výsuvná osvětlovací rampa s minimálně 4 ks LED svítidel, polohovatelná, ruční ovladač umístěný v pracovním prostoru, spuštění možné jen při zatažené ruční brzdě (vodotěsné a bez jiskrové provedení) |  | ano |
|  | Sdružený ovládací panel výstražného zařízení s možností umístění vybraných ovládacích prvků v palubní desce |  | ano |
|  | Tažné zařízení – ZVZ pevná montáž včetně zápisu v TP |  | ano |
|  | Vozidlo, nástavba a výbava musí splňovat bezpečnostní předpisy dle normy ADR |  | ano |
|  | Zákonná výbava vozidla |  | konkrétní údaj |
|  | V kabině řidiče - hasicí přístroj práškový 2 l nebo 2 kg – 1 ks |  | konkrétní údaj |
|  | Vozidlo s plnou nádrží PHM |  | ano |
|  | Dodání na čistopis technického průkazu – pro provoz vozidla na pozemních komunikacích v ČR uchazeč zajistí na své náklady homologaci vozidla a příslušná povolení ministerstva dopravy |  | ano |
| Nástavba / Vestavba | Nákladový prostor vozidla rozdělený na část laboratorní a technickou (vzadu), obě části vzájemně oddělené plynotěsnou a odhlučněnou přepážkou |  | ano |
|  | Užitná plocha laboratorního prostoru min. 10 m2 |  | konkrétní údaj |
|  | V technické části umístit zařízení pro odběr vzorků z cisteren a elektrocentrálu (viz dále), obě zařízení vzájemně oddělené bezpečnostní přepážkou, lze i s bočním přístupem v zadní části vozidla |  | ano |
|  | Okno v laboratorním prostoru pokryté zatmavovací neprůhlednou fólií |  | ano |
|  | Otevíratelné střešní okno |  | ano |
|  | Zabudovaná automatická ventilace a klimatizace laboratorního prostoru, a pokud bude nutné též do technického prostoru vozidla |  | ano |
|  | Na motoru nezávislé teplovzdušné naftové topení v normě ADR napojené na nádrž vozidla a zdroj elektrické energie – primárně elektrocentrála, a pokud nebude v provozu tak baterie vozidla |  | ano |
|  | Pomocné elektrické topení pro temperaci laboratorního prostoru |  | ano |
|  | Dostatečné vnitřní osvětlení laboratorního a technického prostoru |  | ano |
|  | Vestavěný laboratorní stůl a police, ulička mezi stoly min. 0,5 m; vnitřní nábytek bez výčnělků a ostrých hran, police a zásuvky s bezpečnostními zámky (zábrana proti otevření během jízdy) |  | ano |
|  | Ergonomická a anti-vibrační instalace zkušebních zařízení (s možností snadného odmontování a vyjmutí) |  | ano |
|  | Počet elektrických zásuvek min. 20 rozmístěných v interiéru podle umístění zkušebních zařízení |  | konkrétní údaj |
|  | Vhodná laboratorní židle nebo sedák s možností upevnění při pohybu vozidla – 2 ks |  | ano |
|  | Kombinovaná lednice s malým mrazícím prostorem (cca 10 l) zabudovaná a vhodně umístěná v laboratorní části, kapacita min. 90 l; chlazení +7 °C nebo nižší |  | ano |
|  | Vestavěný trezor pro uložení OPL a zbraní |  | ano |
|  | Prostor na bezpečné ukládání vzorků a spotřebního materiálu v laboratorní části; tak aby bylo vhodně upevněné při jízdě vozidla |  | ano |
|  | Prostor pro bezpečné uložení malých tlakových láhví (3 ks, kapacita 10 l) s technickým plynem pro GC chromatografii (helium) a rozvod plynu včetně regulačních prvků/ventilů |  | ano |
|  | Zásobník (kanystr) z odolného plastu na pitnou vodu (1 x cca 20 l); zásobníky na odpadní produkty (3 x cca 30 l); zásobník na sorbent (1 x cca 90 l) – umístěné v technické části vozidla a vhodně upevněné při jízdě vozidla, s možností snadného vyjmutí |  | ano, konkrétní údaj |
|  | V laboratorním prostoru - hasicí přístroj práškový 2 l nebo 2 kg – 1 ks |  | ano |
|  | V technické části vozidla - sběrný nerezový sud 200 l vhodně upevněný při jízdě vozidla, s možností snadného vyjmutí |  | ano |
|  | V technické části vozidla - teleskopický žebřík, délka min. 3 m; vhodně upevněný při jízdě vozidla, s možností snadného vyjmutí |  | ano |
|  | V technické části vozidla - bezpečnostní dopravní kužely, skládací nebo stohovací – 4 ks vhodně upevněné při jízdě vozidla, s možností snadného vyjmutí |  | ano |
|  | V technické části vozidla - hasicí přístroj práškový 6 l nebo 6 kg – 1 ks |  | ano |
| Zdroj elektrické energie | Dva nezávislé zdroje napětí 230 V: - připojení na externí síťový zdroj - agregát (elektrocentrála) |  | ano |
|  | Dieselová elektrocentrála s dostatečným příkonem pro všechny přístroje (+ rezerva 20 %) a kapacitou takovou, aby byl zaručen plynulý a nepřerušený provoz laboratoře a odběrového zařízení pod dobu min. 8 hod. |  | Ano, konkrétní údaj příkonu |
|  | Elektrocentrála musí zvládnout i případné špičky (nabíhací proudy) jednotlivých přístrojů |  | ano |
|  | Elektrocentrála umístěná v technické části vozidla oddělená od laboratorního prostoru |  | ano |
|  | Elektrocentrála na antivibračním loži nebo jiný způsob eliminace vibrací |  | ano |
|  | Elektrický rozvod včetně stabilizátoru napětí a přepěťové ochrany s jištěním jak do laboratorního prostoru, tak do technického prostoru |  | ano |
|  | Elektrocentrála musí mít vyřešený odvod spalin a dostatečné odvětrávání / chlazení bez nutnosti vyjmutí z vozidla (výfukové spaliny nesmí ovlivnit chod ostatních zařízení a kvalitu prostředí v interiéru) |  | ano |
|  | Elektrocentrála musí mít vyřešeno snadné doplňování paliva a indikaci nutnosti doplnění |  | ano |
|  | Centrální UPS jednotka, kapacita dostatečná pro provoz minimálně následujícího zařízení: GC/MS; IČ spektrometru; XRF spektrometru; wifi routeru a modemu + 10 % rezerva po dobu 15 min |  | Ano, uvést konkrétní údaj kapacity |
| Vyhodnocovací a komunikační zařízení | Notebook s minimální konfigurací a operačním systémem uvedeným ve všeobecných požadavcích – min. 3 ks |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Wifi router 802.11b/g/n, 4x LAN s dostatečně silnou nebo externí anténou s dosahem signálu min. 100 m od vozidla – 1 ks |  | ano |
|  | Modem pro datové přenosy podporující datové přenosy GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE s interním slotem na SIM kartu |  | ano |
|  | Externí anténa(y) k modemu pro příjem mobilního signálu umístěná na vnější části karoserie |  | ano |
|  | Multifunkční wifi tiskárna s možností skenování dokumentů A4 – 1 ks |  | ano |
|  | Dokovací stanice pro notebooky umožňující připojení více USB portů a COM port – min. 3 ks |  | ano |
|  | Pro zálohování dat externí disk USB s kapacitou min. 2 TB s rozhraním USB 3.0 – 1 ks |  | ano |
|  | UTP kabeláž Cat 6 s koncovkami RJ45 |  | ano |
|  | Síťová karta, USB nebo PCMCIA (jako pojistka při nefunkčnosti wifi) – min. 3 ks |  | ano |
|  | Vhodné stolové nebo stěnové držáky na notebooky i ostatní zařízení |  | ano |
| Přístrojové vybavení |  |  |  |
| Zařízení pro odběr vzorků z cisternových nádrží vozidel se spodním plněním (ventilem) | Odběrové zařízení umožňující provést odběr vzorků paliv z jednotlivých komor cisternových nádrží vozidel se spodním plněním (ventilem). |  | ano |
|  | Dvě nezávislá zařízení: jedno určené pro odběr benzínu a druhé pro odběr motorové nafty, topného oleje, směsných paliv na bázi FAME nebo čistého FAME |  | ano |
|  | Každé zařízení se má skládat alespoň z vhodného zásobníku, čerpadla schváleného pro čerpání paliv, spojovacích pružných hadic, vhodných bezodkapových spojek, ventilů a redukcí a dále vhodných signalizačních a regulačních prvků |  | ano |
|  | Zásobník – kapacita cca 200 l, z inertního materiálu vhodného pro paliva (např. nerez ocel nebo hliník), kónického tvaru tak, aby byl snadno čistitelný s minimálním zbytkem (minimální mrtvý objem); se spodním průhledítkem; průhledným vestavěným stavoznakem v celém objemu zásobníku; s horním výklopným víkem nebo podobným zařízením umožňujícím zásobník otevřít a vyčistit; s ventilem nebo podobným zařízením pro zpětné vedení výparů do kontrolované cisterny; s výpustním otvorem umožňujícím úplné vyprázdnění zásobníku; na zásobníku lůžko pro uložení ověřeného teploměru nebo jiným způsob, kterým lze měřit teplotu vzorkované kapaliny |  | ano |
|  | Čerpadlo bez jiskrové v kategorii Ex, s dostatečným výkonem (výtlak min 4 m) umožňující vytlačit veškerý obsah zásobníku a spojovacích hadic při zpětném čerpání do komory automobilové cisterny až po API spojku a/nebo pokud nebude možné doplnit o kompresorový systém umožňující vytlačit zbytky z čerpadla spojovacích hadic do komory automobilové cisterny nebo jiné zařízení se stejnou funkcí |  | Ano, uvést typ a charakteristiku čerpadla |
|  | Trojcestný ventil nebo jiné zařízení umožňující přerušení plnění zásobníku (vstup vzorku) a přepnutí do výplachového módu tj. cirkulaci části odebraného paliva zásobníkem a čerpadlem |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Pružné stáčecí hadice pro čerpání paliv, délka 3 m, průměr 5 cm – 4 ks |  | ano |
|  | Pružné hadice pro zpětné vedení výparů do cisterny včetně kompatibilních spojek, dostatečně dlouhé – 4 ks |  | ano |
|  | Bezodkapová API spojka kompatibilní s plnícím ventilem autocisteren, se zpětným ventilem (spojka musí umožnit vypouštění i zpětné plnění) a vhodnou redukcí podle používaných hadic – 4 ks |  | ano |
|  | Vzorkovací kohout na mezikruží pro odběr vzorků z potrubí (viz ČSN EN ISO 3170 kap. 5.4) umožňující odběr v obou směrech proudění kapaliny – lze řešit i dvěma odběrovými kohouty) umístěný na před trojcestným ventilem; odběr se provádí do 1 l vzorkovnic, výška cca 30 cm |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Regulace průtoku při plnění zásobníku na trojcestném ventilu (nebo jiné přepínací zařízení) nebo s regulačním prvkem před trojcestným ventilem (přepínacím zařízení) |  | ano |
|  | Signalizační zařízení umožňující světelnou nebo zvukovou indikaci dosažení cca 90 % objemu zásobníku. |  | ano |
|  | Umístění bezpečnostních průhledítek v odběrové soustavě pokud bude pro dané zařízení účelné |  | ano |
|  | Bezpečností pojistka proti přeplnění zásobníku s automatickým uzavřením plnícího ventilu zásobníku |  | ano |
|  | Bezpečností pojistka pro spínač čerpadla (čerpacího systému) při zpětném čerpání paliva do kontrolované cisterny po vyprázdnění zásobníku, čerpadla a hadic až po API spojku |  | ano |
|  | Odběrové zařízení má být umístěné nad vestavěnou záchytnou vanou se spodním výpustním kohoutem, které jsou součástí nástavby vozidla |  | ano |
|  | Celé zařízení s osvědčením pro použití ve výbušném prostředí podle EN 13463-1 a splňující předpisy pro bezpečnou manipulaci s hořlavinami (pro automobilový benzín) |  | ano |
|  | Sada pro aktivní uzemnění soupravy v terénu |  | ano |
|  | Sada nástrojů a nářadí v bez jiskrovém provedení (obsahující min. sadu univerzálních klíčů, klíčů pro montáž a demontáž spojovacích prvků na odběrovém zařízení, šroubovák, kleště) |  | ano |
|  | Plastová záchytná vana pro úkapy paliv o velikosti min 2 m × 1,5 m × 0,1 m nebo dvě vany o velikosti min 0,7 m × 0,5 m × 0,1 m |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Školení musí zahrnovat obsluhu, údržbu a čištění zařízení |  | ano |
| Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem | Samostatný stolní plynově chromatografický systém s hmotnostním detektorem vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení vybavený automatickým podavačem vzorků a řídící a vyhodnocovací jednotkou a software - Plně automatický systém - Kompaktní/jednolitý systém (ne modulární) - Systém vhodný pro mobilní použití – odpružený a s nízkou spotřebou elektrické energie (oproti klasickému systému) a s nízkou (nebo žádnou) ztrátou vakua při přerušení elektrické energie - Systém s jednoduchou a rychlou údržbou: např. výměna kolony, lineru, zdroje a vlákna MSD do cca 5 min. |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Plynový chromatogram |  |  |
|  | Pro kapilární typ kolony v rozměrech min. 0,1 – 0,53 mm |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | S programovatelným split/splitless injektorem |  | ano |
|  | S možností přímého nástřiku vzorku bez úpravy |  | ano |
|  | S elektronickou regulací tlaku (EPC) v rozsahu min. 0-100 psi s přesností 0,001 psi a s programovatelným průtokem |  | konkrétní údaj |
|  | Nosný plyn: helium |  | Ano |
|  | Termostat s rozsahem +8 °C nad okolní teplotu až 350°C a min. 15 teplotních ramp a 16 prodlev a rychlým ohříváním (rychlost až 1000 °C/min) a chlazením |  | konkrétní údaj |
|  | Reprodukovatelnost retenčních časů lepší než 0,008 % nebo 0,0008 min, reprodukovatelnost ploch lepší než 1 % |  | konkrétní údaj |
|  | S vhodnými LTM (Low Thermal Mass) moduly a kompatibilními LTM kolonami – min. 2 ks |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | S vhodným TSP (Thermal Separation Probe) modulem pro přímý nástřik kapalin a pevných látek bez úpravy v terénu – 2 ks |  | ano |
|  | S vhodnou řídící a vyhodnocovací jednotkou (notebook v dokovací stanici) |  | ano |
|  | S vhodnou UPS jednotkou (lze řešit i přes centrální UPS ve vozidle) |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Automatický podavač vzorků (autosampler) |  |  |
|  | Programovatelný, s eliminací křížové kontaminace (mezi následujícími vzorky) – menší než 0,1 % (carryover) |  | konkrétní údaj |
|  | Rozsah objemu nástřiku 0,01 až 250 l v závislosti na použité stříkačce |  | konkrétní údaj |
|  | S nastavitelnou rychlostí nasávání |  | Ano |
|  | Kapacita min. 16 pozic pro 2 ml vialky |  | konkrétní údaj |
|  | MSD Detektor |  |  |
|  | S elektronovou ionizací (EI), rozsah min 5-240 eV |  | konkrétní údaj |
|  | Kvadrupólový analyzátor s vyhříváním do min 180 °C pro možnost automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů vyžadujících údržbu/výměnu |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Se SIM/full-scan módem s automatickým nastavováním |  | ano |
|  | Provozní teploty inertního iontového zdroje až do 350 °C |  | ano |
|  | Systém duálních (dvou) vláken na EI zdroji |  | Ano |
|  | Hmotnostní rozsah min.: 3 až 1000 m/z |  | konkrétní údaj |
|  | Dynamický rozsah min. 6 řádů |  | konkrétní údaj |
|  | Interface samostatně vyhřívaný do min. 350 °C |  | konkrétní údaj |
|  | Skenovací rychlost min. 12000 amu/sec |  | konkrétní údaj |
|  | Turbo-molekulární pumpa s kapacitou min 70 L/s v kombinaci s vhodnou vakuovou pumpou v bezolejovém provedení |  | konkrétní údaj |
|  | Citlivost přístroje v EI/full-scan s nosným plynem He: 1 pg oktafluornaftalenu (m/z 272 při záznamu hmotnostního rozsahu m/z 50–300) poskytne signál s hodnotou signál/šum (S/N) minimálně 400:1 |  | konkrétní údaj |
|  | Obslužný a vyhodnocovací software |  |  |
|  | Chromatografický software pro plné ovládaní všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat |  | ano |
|  | S aplikací pro jednoduchý přenos metod |  | ano |
|  | S aplikací pro odhad koncentrace pro analyty bez kalibrace |  | ano |
|  | S dekonvolučním software a funkcí pro identifikaci změřených spekter s knihovními |  | ano |
|  | S aplikací pro tvorbu reportu (záznamu o měření) |  | ano |
|  | S knihovnou MS spekter NIST v nejnovější komerčně dostupné verzi Pozn.: NIST knihovna je sbírka hmotnostních spekter tvořená Národním institutem pro standardizaci a technologie (National Institute for Standardization and Technology, USA) a je dodávaná pod názvem „knihovna NIST“ všemi výrobci nebo dodavateli GC/MS systémů. |  | ano |
|  | Spotřební materiál |  |  |
|  | Kapilární kolona s nepolární stac. fází kompatibilní s GC/MS systémem (LTM kolona), např. na bázi 5% fenyl-methyl silikonu nebo její ekvivalent – 1 ks |  | ano |
|  | Kapilární kolona se středně polární stac. fází kompatibilní s GC/MS systémem (LTM kolona), např. na bázi 50% až 70% kyanopropyl-methyl silikonu nebo její ekvivalent – 1 ks |  | ano |
|  | Kapilární kolona s polární PEG fází kompatibilní s GC/MS systémem (LTM kolona) nebo její ekvivalent – 1 ks |  | ano |
|  | Sada kompatibilních náhradních linerů a GC předkolonek |  | ano |
|  | Sada kompatibilních náhradních stříkaček do autosampleru (10 µl a 15 µl) |  | ano |
|  | Sada univerzálních plynotěsných stříkaček |  | ano |
|  | Sada molekulových sít pro čištění nosného plynu (Gas Purification System) |  | ano |
|  | Promývací vialky do autosampleru GC |  | ano |
|  | Další doporučené náhradní a provozní spotřební součásti a příslušenství (vialky, mikrovialky apod.) |  | konkrétní údaj |
|  | Školení a aplikační podpora |  |  |
|  | Školení musí mimo jiné zahrnovat analýzu reálných vzorků – ropných látek a lihu |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metody pro screening ropných látek – motorové nafty, benzínu, paliva E85 a dalších směsných paliv s FAME a rostlinným olejem |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metody pro identifikace denaturantů v lihu a lihovinách a jejich semikvantitativní stanovení |  | ano |
| FTIR spektrometr | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení s řídící a vyhodnocovací jednotkou a software pro stanovení obsahu FAME a aplikaci statistického modelu pro identifikaci odchylek v kvalitě motorových paliv statistickou komparací IČ spekter a naměřených hodnot pro: - stanovení fyzikálně-chemických parametrů paliv - stanovení přítomnosti kontaminantů - stanovení pravděpodobného původu paliva |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Spektrometr v konfiguraci umožňující použití statistického modelu publikovaného jako projekt TAČR 02031126 (řešitel SGS Czech Republic s.r.o., VŠCHT Praha a GŘC) |  | ano |
|  | Spektrometr s uzavřenou a vysušovanou optikou |  | ano |
|  | Součástí spektrometru je zdroj, dělič paprsků a detektor DTGS |  | ano |
|  | Spektrální rozsah minimálně: 350 až 7800 cm-1 |  | konkrétní údaj |
|  | Spektrální rozlišení 2 cm-1 a nižší |  | konkrétní údaj |
|  | Kontinuální nastavování a/nebo monitoring přístrojových komponent, stability, výkonu a vlhkosti |  | ano |
|  | Snadno vyměnitelné komponenty: zdroj, vysoušedlo a měřící moduly |  | ano |
|  | Měřící moduly: transmise, průtoková kapalinová cela, ATR |  | ano |
|  | Kapalinová transmisní průtoková ZnSe kyveta s optickou dráhou cca 0,1 mm a měřícím rozsahem od 550 cm-1 |  | konkrétní údaj |
|  | Více odrazový ATR nástavec pro analýzu paliv a maziv s ZnSe krystalem |  | ano |
|  | S vhodnou řídící a vyhodnocovací jednotkou (notebook v dokovací stanici) |  | ano |
|  | S vhodnou UPS jednotkou (lze řešit i přes centrální UPS ve vozidle) |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | Obslužný a vyhodnocovací software |  |  |
|  | Software pro plné ovládaní všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat |  | ano |
|  | Software s možností programovatelných maker |  | ano |
|  | S aplikací pro úpravu naměřených spekter, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů, exportu a importu spekter |  | ano |
|  | S aplikací pro práci s knihovnami spekter, vyhledávání spekter v rámci knihoven, srovnání změřeného spektra s knihovními a vytváření a editace vlastních knihoven |  | ano |
|  | Kompatibilní s knihovnami Sadtler a spektry měřenými na přístrojích Perkin Elmer, Nicolet a Bruker případně dalšími běžnými formáty spekter |  | ano |
|  | S aplikací pro tvorbu kalibrací a kvantifikaci stanovovaných analytů s využitím Lambert-Beerova zákona i multivariační statistické analýzy |  | ano |
|  | S aplikací pro tvorbu reportu (záznamu o měření) |  | ano |
|  | Knihovna/databáze spekter ropných látek (min. 1000 spekter) |  | konkrétní údaj |
|  | Spotřební materiál |  |  |
|  | Doporučené náhradní a provozní spotřební součásti a příslušenství |  | konkrétní údaj |
|  | Školení a aplikační podpora |  |  |
|  | Školení musí mimo jiné zahrnovat analýzu reálných vzorků – benzínu, motorové nafty, směsných paliv s FAME, topných olejů a dalších zpracovaných olejů |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metody pro stanovení identifikaci odchylek v kvalitě motorových paliv statistickou komparací IČ spekter |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metod pro stanovení obsahu FAME v palivech |  | ano |
| Mobilní multifunkční analyzátor benzínu na bázi IČ spektrometru | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení pro stanovení: - oktanových čísel (RON a MON) - benzénu, toluénu, a xylénu a celkových aromátů - kyslíkatých látek (MTBE, etanol, terc-butanol, ETBE, metanol a ethanolu) dle ASTM 5845 |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Umožňující plně automatizované měření |  | ano |
|  | Se zabudovaným vyhodnocovacím zařízením a software a možností tisku a/nebo s možností automatického přenosu dat na externí PC |  | ano |
|  | Spotřeba vzorku do 50 ml |  | konkrétní údaj |
|  | Doba náběhu max. 30 min a doba analýzy max. 5 min |  | konkrétní údaj |
|  | Hmotnost do 15 kg |  | konkrétní údaj |
| Mikro-destilační přístroj pro destilaci ropných látek dle ASTM D 86 | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení pro stanovení destilační charakteristiky ropných látek metodou mikrodestilace v souladu se specifikací ASTM D7345 nebo obdobnou metodou, zajištující shodu výsledku, korelující s ASTM D 86 (skupiny 0, 1, 2, 3, 4), ČSN EN ISO 3405 a ASTM D1160 |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Přístroj musí umožňovat vizuální kontrolu probíhajícího procesu analýzy |  | ano |
|  | Spotřeba vzorku do 20 ml |  | konkrétní údaj |
|  | Doba analýzy do 10 minut |  | konkrétní údaj |
|  | Vysoká citlivost na znečištění paliv |  | ano |
|  | Možnost použití i pro FAME a směsná paliva s FAME |  | ano |
|  | Paměť minimálně na 20 výsledků |  | konkrétní údaj |
|  | Teplotní rozsah min. do 380°C |  | konkrétní údaj |
|  | Jednoduchá obsluha a diagnostický mód |  | ano |
|  | Se zabudovaným vyhodnocovacím zařízením a software a možností tisku a/nebo s možností automatického přenosu dat na externí PC |  | ano |
|  | S metrologicky ověřenými čidly (ověřovací a/nebo kalibrační list je součástí dodávky) |  | ano |
| Rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF analyzátor) | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení s řídící a vyhodnocovací jednotkou a software pro stanovení obsahu prvků v palivech se zaměřením na stanovení olova a síry (korelující s normami ASTM D7220, EN ISO 20847 nebo EN ISO 8754) |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Měření na bázi energiově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (EDXRF) |  | ano |
|  | Excitace nízkoenergetickou rentgenovou lampou (např. s max výkonem 50 W a napětím do 48 kV) bez dodatečného externího chlazení kapalným mediem |  | ano |
|  | S možností modifikace budícího rentgenového svazku pomocí polarizačních nebo sekundárních terčíků |  | ano |
|  | S rychlým detektorem SDD (Silicon Drift Detector) chlazeným Peltierovým článkem, tj. bez použití kapalného dusíku nebo jiného chladícího media |  | ano |
|  | S možností měření v heliové atmosféře |  | ano |
|  | Rozsah analyzovaných prvků: Na až U |  | ano |
|  | Spektrální rozlišení (FWHM) na čáře MnKα menší než 170 eV/10 kcps |  | konkrétní údaj |
|  | S detekčním limitem pro síru v automobilových palivech 5 mg/kg nebo nižším |  | konkrétní údaj |
|  | S vhodnou řídící a vyhodnocovací jednotkou (notebook v dokovací stanici) |  | ano |
|  | S vhodnou UPS jednotkou (lze řešit i přes centrální UPS ve vozidle) |  | ano |
|  | Obslužný a vyhodnocovací software |  |  |
|  | Software pro plné ovládaní všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat |  | ano |
|  | S aplikací pro odhad koncentrace pro analyty bez kalibrace - s možností využití metody fundamentálních parametrů s automatickým dopočtem matrice |  | ano |
|  | S aplikací pro tvorbu reportu (záznamu o měření) |  | ano |
|  | Spotřební materiál |  |  |
|  | Plastové kyvety na kapalné vzorky (1000 ks) a Mylarová folie (10 bal.) |  | Ano |
|  | Další doporučené náhradní a provozní spotřební součásti a příslušenství |  | konkrétní údaj |
|  | Školení a aplikační podpora |  |  |
|  | Školení musí mimo jiné zahrnovat analýzu reálných vzorků – benzínu, motorové nafty, směsných paliv s FAME, topných olejů a dalších zpracovaných olejů |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metody pro stanovení (odhad) obsahu olova v automobilovém benzínu |  | ano |
|  | Školení zahrnuje přípravu metod pro stanovení (odhad) obsahu síry v motorových palivech (koncentrační rozsah 0 až 50 mg/kg) a v topných olejích (koncentrační rozsah 50 až 20000 mg/kg). |  | ano |
| Bod vzplanutí | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení pro stanovení bodu vzplanutí ropných látek dle Pensky-Martense v souladu s normou ČSN EN ISO 2719 |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Minimální rozsah měření: +40 až +370 °C |  | konkrétní údaj |
|  | Minimální rozsah provozní teploty: +15 až +30 °C, s rozlišením digitálního elektronického teploměru 0,1 °C |  | konkrétní údaj |
|  | S elektrickým zapalováním plamene |  | ano |
|  | Automatická korekce zjištěného bodu vzplanutí na aktuální atmosférický tlak |  | ano |
|  | S rychlou dobou chlazení: 4 °C/min nebo rychleji |  | konkrétní údaj |
|  | Minimální paměť naměřených dat: 200 výsledků |  | konkrétní údaj |
|  | Se zabudovaným vyhodnocovacím zařízením a software a možností tisku a/nebo s možností automatického přenosu dat na externí PC |  | Ano, konkrétní údaj |
|  | S metrologicky ověřenými čidly (ověřovací a/nebo kalibrační list je součástí dodávky) |  | ano |
| Přístroj pro současné měření hustoty a viskozity | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení pro měření dynamické, kinematické viskozity a hustoty ropných látek v souladu se specifikací ASTM D7042 |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Rozsah měření hustoty minimálně 0,7 až 3,0 g/cm3, s přesností alespoň ±0,0002 g/cm3 |  | konkrétní údaj |
|  | Rozsah měření dynamické viskozity minimálně 0,2 až 20000 mPa/s, s přesností alespoň 0,1 % měřené hodnoty |  | konkrétní údaj |
|  | Rozsah měření kinematické viskozity minimálně 0,2 až 20000 mm2/s, s přesností alespoň 0,2 % měřené hodnoty |  | konkrétní údaj |
|  | S teplotní celou termostatovanou v rozsahu 10 až 100 °C s přesností ±0,02 °C |  | konkrétní údaj |
|  | S vestavěným čerpadlem na odstranění vzorku z měřící cely |  | Ano |
|  | Spotřeba vzorku na jedno měření max. 4 ml |  | konkrétní údaj |
|  | S částmi, které jsou v kontaktu se vzorkem, z inertního materiálu (např. PTFE, borosilikátové sklo) |  | ano |
|  | Se zabudovaným vyhodnocovacím zařízením a software a možností tisku a/nebo s možností automatického přenosu dat na externí PC |  | ano |
| Oscilační hustoměr s alcolyserem | Samostatný stolní přístroj vhodný pro mobilní použití v robustním a anti-vibračním provedení pro měření hustoty kapalin a obsahu alkoholu s následným vyhodnocením dat a výpočtem obsahu alkoholu a zbytkového extraktu v hmotnostních procentech |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Měření hustoty metodou oscilační U-trubice |  | ano |
|  | Rozsah měření hustoty minimálně 0 až 3 g/cm3 |  | konkrétní údaj |
|  | Přesnost měření hustoty minimálně 5 x 10-6 g/cm3 |  | konkrétní údaj |
|  | Teplotní rozsah pro měření hustoty minimálně 0 až 90 °C |  | konkrétní údaj |
|  | Stanovení obsahu alkoholu na principu NIR |  | ano |
|  | Univerzální systém vhodný pro analýzu lihovin, vína a piva |  | ano |
|  | Rozsah měření alkoholu min. 0 % obj. až 60 % obj. |  | konkrétní údaj |
|  | Možnost vizuální kontroly nástřiku vzorku |  | ano |
|  | Se zabudovaným Peltier termostatem |  | ano |
|  | Se zabudovaným vyhodnocovacím zařízením a software a možností tisku a/nebo s možností automatického přenosu dat na externí PC |  | Ano, konkrétní údaj |
| Ruční Ramanův spektrometr | Samostatný ruční přístroj vhodný pro mobilní použití v přenosném a robustním provedení včetně příslušenství (paměťová média, nastavovací vzorky, akumulátory, nabíječky, adaptéry, ochranný obal, propojovací kabely, transportní kufřík atd.) pro identifikace neznámých organických látek a nebezpečných látek |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Spektrální rozsah měření Ramanova posunu od 250 cm-1 až 2000 cm-1 a spektrální rozlišení min. 15 cm-1 v celém spektrálním rozsahu |  | konkrétní údaj |
|  | Se stabilizovaným výkonným laserem (např. 300 mW) s přesností vlnové délky ±0,5 nm, s možností nastavení výkonu laseru pro měření termicky nestabilních vzorků |  | konkrétní údaj |
|  | Musí obsahovat bezpečnostní pojistku pro inicializaci laseru |  | Ano |
|  | Hmotnost přístroje do 1,6 kg |  | konkrétní údaj |
|  | Přístroj nesmí obsahovat žádné pohyblivé části |  | ano |
|  | Musí umožnit měření přes skleněné a tenké plastové průhledné a poloprůhledné obaly |  | ano |
|  | S rozsahem pracovních teplot min. od –10 °C do +30 °C |  | konkrétní údaj |
|  | Spektrometr musí mít interní vyhodnocovací jednotku s dostatečnou kapacitou paměti, která umožní uložení minimálně 500 měření a vyhodnocení změřeného spektra. |  | konkrétní údaj |
|  | Musí mít bateriové napájení (lithium iontová nebo lithium polymerová dobíjecí baterie), minimální doba kontinuálního provozu na jedno nabití (bez výměny baterie) musí být min. 3 hodiny, náhradní baterie se samostatnou nabíječkou musí být součástí dodávky. |  | konkrétní údaj |
|  | Obslužný a vyhodnocovací software |  |  |
|  | Software musí zaručit plně automatizované měření, včetně plně automatické identifikace chemické látky a plně automatické identifikace směsí látek |  | Ano |
|  | Musí být vybaven interní databází nebezpečných a dalších látek a knihovnou Ramanových spekter s obsahem min. 10000 látek |  | konkrétní údaj |
|  | Musí umožňovat snadné vytváření uživatelské databáze látek – přidávání látek do databáze |  | ano |
|  | Musí umožnit spolehlivou detekci přítomnosti metanolu v lihovinách a odhad koncentrace metanolu |  | ano |
|  | Musí umožňovat snadnou distribuci uživatelských knihoven mezi jednotlivými spektrometry |  | ano |
|  | Musí umožnit automatické ukládání výsledků do paměti spektrometru a možnost exportu na paměťové medium, možnost zobrazení výsledků a spekter a export výsledků do externího PC. |  | ano |
| Ruční XRF spektrometr | Samostatný ruční přístroj vhodný pro mobilní použití v přenosném a robustním provedení včetně příslušenství (paměťová média, nastavovací vzorku, akumulátory, nabíječky, adaptéry, ochranný obal, propojovací kabely, transportní kufřík atd.) pro identifikaci neznámých látek, materiálů zejména kovů, vzácných kovů a nebezpečných látek (těžké kovy, polybromované sloučeniny) |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
|  | Měření na bázi rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) |  | ano |
|  | Excitace nízkoenergetickou rentgenovou lampou (např. s max. napětím do 50 kV) bez dodatečného externího chlazení kapalným mediem |  | konkrétní údaj |
|  | S rychlým detektorem SDD (Silicon Drift Detector) |  | ano |
|  | Rozsah analyzovaných prvků: min. Mg až U |  | konkrétní údaj |
|  | Hmotnost přístroje do 2 kg |  | konkrétní údaj |
|  | Přístroj nesmí obsahovat žádné pohyblivé části |  | ano |
|  | Použitelný pro vzácné kovy a slitiny včetně analýzy šperků s automatickým výpočtem karátů a automatickou detekcí galvanického pozlacení. |  | ano |
|  | Použitelný pro testování nebezpečných látek v textilu a hračkách s možností automatického vyhodnocení, zda vyhovuje či nevyhovuje stanoveným limitům |  | ano |
|  | Použitelný pro stanovení Mg v Al slitinách pod 0,2 % a Al v Cu slitinách pod 0,3 %. |  | konkrétní údaj |
|  | Přístroj musí obsahovat integrovanou kameru pro vizualizaci a automatické ukládání fotografií měřené oblasti |  | Ano |
|  | Přístroj musí obsahovat uživatelsky přes software přepínatelnou kolimaci mezi plnou velikostí min 9 mm a zmenšenou oblastí do max. 3 mm. Požadováno doložit při dodávce na fluorescenčním terčíku. |  | konkrétní údaj |
|  | Přístroj musí mít integrovaný digitální barometr – je požadováno, aby přístroj automaticky za pomocí vestavěného barometru při každém měření automatizovaně bez zásahu uživatele provedl korekci na aktuální barometrický tlak. |  | ano |
|  | Přístroj musí být dodán plně kvantitativně kalibrovaný pro všechny dodané prvky. |  | ano |
|  | Spektrometr musí mít interní vyhodnocovací jednotku s dostatečnou kapacitou paměti, která umožní uložení minimálně 200 měření, kalibrace a vyhodnocení změřených spekter |  | konkrétní údaj |
|  | Musí mít bateriové napájení (lithium iontová nebo lithium polymerová dobíjecí baterie), minimální doba kontinuálního provozu na jedno nabití (bez výměny baterie) musí být min. 3 hodiny, náhradní baterie se samostatnou nabíječkou musí být součástí dodávky. |  | konkrétní údaj |
|  | Obslužný a vyhodnocovací software |  |  |
|  | Software musí zaručit plně automatizované měření, včetně plně automatické identifikace chemické látky / materiálu |  | ano |
|  | Musí umožnit screeningové měření a odhad obsahu jednotlivých prvků |  | ano |
|  | Musí umožnit automatické ukládání výsledků do paměti spektrometru a možnost exportu na paměťové medium, s možnost zobrazení výsledků a spekter a export výsledků do externího PC. |  | ano |
| Odběrová souprava | Odběrová souprava uložená ve vhodném plastovém nebo hliníkovém boxu obsahující: - Sondu pro odběr hořlavin z hloubky cca 20 m, 1000 ml, z nejiskřivých kovů – s osvědčením pro použití ve výbušném prostředí dle EN 13463-1 (odběr benzínu) vybavenou vhodným navijákem a lankem (1 ks) - Vakuovou pumpičku typ S-28 (2 ks) - Ventil pro odběr vzorků se spodním plněním (2 ks) – s osvědčením pro použití ve výbušném prostředí dle EN 13463-1 (odběr benzínu) - Naběračku s výřezy, objem 1000 ml, kloub a táhlo o délce min 1 m (1 ks) - Kanystr 5 l plastový na paliva (2 ks) - Kbelík pozinkovaný 5 l (2 ks) - Kbelík plastový 5 l s víkem (2 ks) |  | ano |
| Lihoměrná souprava | Souprava lihoměrná (1 ks) včetně transportního plastového kufříku obsahující válec odměrný plast 1 l, výška/průměr cca 40/6,5 cm; lihoměr rozsah 0 - 25 %, lihoměr rozsah 24 - 45 %, lihoměr rozsah 44 - 70 %, lihoměr rozsah 68 – 88 %, lihoměr rozsah 87 - 100 %, teploměr rozsah -15°C až +35°C, dělení 0,1 °C – vše s metrologickým ověřením |  | ano |
|  | Souprava doplněná o ruční digitální detektory minimálně výbušnosti Ex, CO a CO2 |  | Ano, uvést typ a model přístroje |
| Souprava na kontrolu pravosti lihových a tabákových kontrolních pásek | Souprava optických pomůcek uložená ve vhodném plastovém nebo kovovém boxu obsahující: - Systém pro obrazovou analýzu skládající se ze stativu a mikroskopické hlavy (plynulý zoom, trinokulár, stereo, zvětšení cca 5 až 150x) a digitální kamerou s možností automatického přenosu dat na externí PC – 1ks - Zdroj UV s držáky (stativový typ) – 1 ks - Světlovod se zdrojem – 1 ks - Lupy – zvětšení min. 10x – 5 ks - Ruční zdroje UV (cca 366 nm) – 5 ks - Ruční zdroje osvětlení – 5 ks Sadu preparačních pomůcek (skalpely, preparační jehly, odlamovací nože, pinzety) – 3 sady |  | Ano uvést typ a model systému |